本项目共分1个包，，采购预算20.5万元（核心产品：接触角测量仪）。采购清单如下：

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 数量 | 计量单位 | 是否进口 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触角测量仪 | 2 | 套 | 否 | 1、接触角测量范围：0~180度 2、接触角测量分辨率：0.01度 3、表面张力测量范围（悬滴法）：0.01～2000mN/m（毫牛顿/米） 4、样品台控制 a）前后移动 手动，行程50mm，精度0.1mm b）左右移动 手动，行程50mm，精度0.1mm c）上下移动 手动，行程45mm d）水平调整 水平脚调整平台水平 e）样品台尺寸 70mm×100mm，样品尺寸（长×宽×高）≤100mm×∞×25mm f）温度 常温；多种制冷/制热控温组件可在售前/售后持续选配扩展 5、进样器控制 a）上下移动 手动部分：齿条，行程25mm，精度0.1mm b）手动可控旋钮式进样系统 6、CCD光学系统 a）光学放大 0.7～4.5×连续变倍（仅变倍参数，内置还有放大后置镜）图像放大率：50～318piexl/mm ☆b）CCD参数 标配USB3.0制式大恒数字CCD（MER-133-54U3M-L），采用ON AR0135帧曝光感光芯片，ON Semiconductor，代号：ON)，130万像素，54帧/秒 （可选配更高帧数和更高速度的CCD， 7、CCD控制 a）光源 LED可调单色冷光源 b）镜头前后调整 手动，行程10mm，精度0.1mm c）镜头左右调整 手动，行程10mm，精度0.1mm d）镜头俯视调整 手动倾角平台 ☆8、POWEREACH®V2.11版影像采集分析专用软件 a）测量方式：半角量角法、半角量高法、自动测量法（圆拟合、椭圆拟合、杨-拉普拉斯）、五点拟合法 b）动态视频测量 自动触发 视频速度：标配54帧/秒 c）间隔存储 软件自由设定间隔时间1～3600秒 d）动态接触角 前进角和后退角，如需测量滚动角应选配旋转平台或整体旋转机构 e）左右角对比 计算左右角并取平均值 f）液滴量控制 软件控制，精度≤0.1微升（需选配全自动精确进样装置） g）表面自由能：ziman一液法、EOS平衡法、owens二液法、Wu氏二液法、louis酸碱三液法等多种方法可供选择 h）曲面校正 凹凸面接触角测量 i）软件升级 终身免费升级 9、仪器整体结构中包含七维运动调整模式 10、模块化设计、扩展型：无论售前或售后多年、JC2000D系列均可不换机持续扩展应用组件。 |
| 2 | 高速冷冻离心机 | 1 | 套 | 是 | 1. 最高转速≥17,000rpm； 2. 最大离心力≥27,237×g； 3. 主机容量：≥30×1.5/2ml； 4. 可选12×5ml角转子用于5ml管离心 5. 离心时间控制：＜100分钟或持续离心； 6. 微处理器控制，可存储≥100个程序； ☆7. 制冷温度：-20℃，具有“快速制冷”按键和功能，可使离心舱在5分钟 内下降并保持在4℃。 8. 特氟龙涂层离心腔防腐蚀 9. 独立的“PULSE”按键用于快速运行 10.定速计时功能，达到设定转速后再开始计时，确保精确离心 11.运行过程中可修改参数 ☆12.自动转子识别、落盖保护、安全盖锁 13.具有自动不平衡、过热和过速报警 14.9档加速和10档减速设置，保护如细胞等敏感样品。 15.开盖后压缩机自动关闭，防止结霜，延长寿命 16.提供冻存管、滤管和PCR管等多种角转头可配 17.控制系统：微电脑控制，蓝屏数字显示； |
| 3 | 气氛管式炉 | 1 | 套 | 否 | 1.加热原件：掺钼铁铬铝合金 2.工作温度：最高温度: 1200℃ (使用时必须通入惰性气体以防止炉管发生形变) 工作温度: 1100℃ 推荐升温速率:≤ 20℃ /min 3.加热区：加热区长度: 400mm 4.控制方式：PID 控制和自整定调节功能 智能化 30 段可编程控制。 具有超温及断偶报警功能. 控温精度: ±1 ℃ K 型热电偶 - 真空度：双极旋片机械泵：10^-2 torr . 分子泵机组：10^-5 torr. 泄漏率<5 mtorr / min. 6.炉体 ：不小于590×380×520mm 7.混气系统 质量流量控制器 供电电源: 185~245V/50Hz 最大功耗: 18W 量程范围: 通道 1: 1~199 SCCM 通道 2: 1~499 SCCM 工作环境温度: 5~45 ºC 最大耐压: 3x106 Pa 重复精度±0.2% FS 机械压力表量程范围:-0.1~0.15 MPa (0.01 MPa/grid) 静态混气室:Φ80X120mm 截止阀:Φ1/4”不锈钢卡套截止阀 尺寸:不小于600x600x650 mm |
| 4 | 色谱科12管固相萃取装置 | 1 | 套 | 否 | 12孔用于SPE装置上的专利螺旋式阀可精确控制流速;盖上带有支脚，当使用者将盖从固相萃取装置上取下时，可方便地放在工作台上。螺旋式耐溶剂真空表和减压阀提供更好的密封和真空控制。 |
| 5 | 干式氮吹仪 | 1 | 套 | 否 | - 样品可视化； - 模块可选，配有5ml/12孔； 3、每条吹扫针可独立控制； 4、气腔高度可调节； - 自动故障检测及报警功能； - 超温保护装置； - 可选配流量计减压阀。 - 控温范围：室温+5℃~180℃； - 升温时间：≤30min （从40℃升至180℃)； 10、控温精度：40~100℃：±0.5℃； 11、温度精度：100~180℃：±1℃； 12、显示精度：0.1； 13、显示方式：LED显示； 14、氮气流量：0~10L/min；15、氮气压力：≤0.1MP |

注：

1.供应商须提供所投产品详细的配置清单；

2.本部分采购需求中涉及品牌、外形、规格型号、尺寸、重量均为参考，供应商可提供同等档次或更高档次产品；

3.上述技术指标均为评审因素，其中标注☆的技术参数，供应商在编制投标文件时,应提供所投设备原厂盖章的☆指标技术参数证明材料（要求原厂彩页文件）和售后服务承诺；未提供技术参数证明材料、提供的技术参数证明材料不清晰或不满足要求的视为不满足相关参数按扣分处理，未提供售后服务承诺按扣分处理。

4.（实质性响应）如简单复制竞争性磋商采购文件要求，视为未实质性响应采购需求，作废标处理。