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项目编号：ZCHM-202606-132/HM-B-2026-006
项目名称：中南民族大学药学院荧光光谱仪等仪器采购


采 购 人：中南民族大学
代理机构：中创恒梦工程咨询有限公司
编制时间：2026年6月           
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[bookmark: _Toc6953][bookmark: _Toc17528]第一章 投标邀请书
	[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
中南民族大学药学院荧光光谱仪等仪器采购招标项目的潜在投标人应在登录中南民族大学采购综合管理服务平台https://caizhao.scuec.edu.cn/zb/index.chtml注册获取招标文件，并于2026年7月27日10点00分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc3420][bookmark: _Toc15083]一、项目基本情况
1、项目编号：ZCHM-202606-132/HM-B-2026-006
2、项目名称：中南民族大学药学院荧光光谱仪等仪器采购
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：99.88万元，投标报价超过预算金额为无效投标
5、最高限价：99.88万元，投标报价超过最高限价为无效投标
6、采购需求：具体采购内容、参数详见招标文件第三章
	序号
	标的名称
	是否接受进口产品
	单位
	数量
	是否为核心产品

	1
	荧光光谱仪
	否
	台
	1
	否

	2
	紫外可见分光光度计
	否
	台
	1
	否

	3
	常温离心机
	否
	台
	1
	否

	4
	冷冻离心机
	否
	台
	1
	否

	5
	冷冻干燥机
	否
	台
	1
	否

	6
	多功能酶标仪
	否
	台
	1
	是

	7
	制冰机
	否
	台
	1
	否

	8
	密闭式智能微波消解仪
	否
	台
	1
	否

	9
	恒温恒湿培养箱
	否
	台
	1
	否

	10
	高压灭菌锅
	否
	台
	1
	否

	11
	红外成像相机
	否
	台
	1
	否

	12
	808nm激光器
	否
	台
	1
	否

	注：本项目为一个整体，投标人须就采购需求内所有的内容、产品整体性竞标；中标后不允许转包、分包。


7、 合同履行期限：交货期：自签订合同之日起60日内；质保期：验收合格之日起所有硬件3年或以上免费保修，10年内软件免费升级，终身维护。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc11450][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc16202][bookmark: _Toc28359003]8、本项目（是/否）接受联合体投标：否
9、本项目（是/否）专门面向中小微企业采购：否

二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目为非专门面向中小微型企业采购，提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，符合条件的小微企业价格扣除优惠为10%，所属行业为“工业”。
（2）政府采购强制、优先采购节能产品政策；
（3）政府采购优先采购环保产品，支持企业创新、绿色发展政策；
（4）政府采购支持监狱企业发展等政策。
3、本项目的特定资格要求：
3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；
3.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动；
3.3未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以递交投标文件截止当日查询结果为准）；
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]3.4如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

[bookmark: _Toc9284][bookmark: _Toc26271]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1、时间：2026年7月2日至2026年7月8日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）；
2、地点：登录中南民族大学采购综合管理服务平台https://caizhao.scuec.edu.cn/zb/index.chtml注册；
3、线上方式获取；
4、 售价：500（元）/本，售后不退；
支付方式：对公转帐
银行账户信息：
开户名称：中创恒梦工程咨询有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司武汉电力支行
帐    号：42050186530800000662

[bookmark: _Toc30006][bookmark: _Toc12658]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]1、开始时间：2026年7月27日9点00分（北京时间）
2、截止时间：2026年7月27日10点00分（北京时间）
3、地点：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦4806室

[bookmark: _Toc18400][bookmark: _Toc24182]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]
[bookmark: _Toc28673][bookmark: _Toc2545]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1、符合条件的投标人请登录中南民族大学采购综合管理服务平台（https://caizhao.scuec.edu.cn/zb/index.chtml），完成“供应商注册”（具体操作参见平台网页中“服务指南操作指南供应商在线报名参与中南民族大学招标项目操作指南”或见公告附件）。完成注册登记后，请于上述“获取采购文件”时间内完成项目报名（具体操作参见平台网页中“服务指南操作指南供应商在线报名参与中南民族大学招标项目操作指南”或见公告附件），待报名审核通过后，投标人下载采购文件。未按规定从“中南民族大学采购综合管理服务平台”下载采购文件的，招标代理机构及采购人将拒收其投标文件。
网上获取采购文件须上传：
（1）法人或其他组织的营业执照或自然人身份证明；
（2）法定代表人身份证明书（法定代表人获取采购文件时提供）、法定代表人授权委托书及被授权人身份证明文件（授权代表获取采购文件时提供）；
（3）付款凭证截图（备注投标人名称简称、项目名称简称）。
注：以上资料均应提供彩色扫描件并加盖公章，否则不予审核通过。
2、公示媒体：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）、中南民族大学采购综合管理服务平台（网址：http://caizhao.scuec.edu.cn/zb/index.chtml）。
3、本次采购将落实政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、促进中小企业发展、支持监狱和戒毒企业等政策，相关政策内容详见招标文件。

[bookmark: _Toc8032][bookmark: _Toc1264]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：中南民族大学
地址：湖北省武汉市洪山区民族大道182号
[bookmark: OLE_LINK13]联系方式：张老师 027-67841949
2、招标代理机构信息
名称：中创恒梦工程咨询有限公司
地址：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦48楼4805、4806室
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：027-87820788
3、项目联系方式
项目联系人：张梦、田丽、习渝、刘思雨、应翠翠、鞠珍珍、冯佳妮、刘瑛
[bookmark: _Toc15492]电话：027-87820788
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[bookmark: _Toc5409][bookmark: _Toc18721]第二章 投标人须知前附表、投标人须知
[bookmark: _Toc7753][bookmark: _Toc14499][bookmark: _Toc21190]一、《投标人须知前附表》
投标人应仔细阅读招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。
	序号
	条款名称
	编列内容

	1 
	采购人
	采 购 人：中南民族大学
地    址：湖北省武汉市洪山区民族大道182号
电    话：027-67841949

	2 
	招标代理机构
	代理机构：中创恒梦工程咨询有限公司
地    址：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦48楼4805、4806室
联 系 人：张梦、田丽
联系电话：027-87820788
邮    箱：3265768009@qq.com

	3 
	监督管理部门
	中华人民共和国国家民族事务委员会

	4 
	最高限价/预算金额
	人民币：99.88万元
投标人报价超出最高限价/预算金额的则视为无效报价。

	5 
	投标报价
	以本项目招标文件《第三章 采购需求》中报价要求为准。

	6 
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	7 
	提出疑问
	书面提出疑问并加盖公章发送邮件至3265768009@qq.com。提出疑问截止时间：采购文件获取截止时间的下一个工作日下午5点（如有）。

	8 
	构成投标文件的其他材料（包含但不限于此）
	投标文件应包含下列内容（包括但不限于）：
1) 投标函；
2) 开标一览表；
3) 分项报价表；
4) 法定代表人授权书/法定代表人身份证明书；
5) 总公司授权书（适用于为分公司/分所获取采购文件并参与投标的情形）；
6) 与本次招标有关的资格证明文件；
7) 投标人的资格声明；
8) 采购内容响应、偏离说明；
9) 中小企业声明函（如有）；
10) 关于符合本国产品标准的声明函(如适用）
11) 关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函【如适用】
12) 相关承诺书（或书面声明等）及其他文件。

	9 
	资格证明文件
	按照本项目招标文件《第四章 评标方法、步骤及标准》：“（一）资格审查表”的要求提供逐项资格证明文件。
除上述要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件，副本可用正本的复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的，责任由投标人自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。
证明材料仅限于响应投标人单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标人单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

	10 
	备选方案
	本项目不接受备选方案

	11 
	投标有效期
	90天

	12 
	投标文件数量
	投标文件正本1份，副本4份。投标文件需编制目录、页码。建议双面打印。
电子投标文件1份（将投标文件盖章版pdf版本及word版本共同保存在U盘中）。
所有投标文件概不退还。

	13 
	评标委员会专家的组成
	评标委员会由采购人代表（如有）和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

	14 
	评审专家的产生
	湖北省财政厅专家库中随机抽取
其他

	15 
	评标办法
	综合评分法

	16 
	签字或盖章要求
	按招标文件的要求，法定代表人或授权代表签字，加盖投标单位公章。

	17 
	投标文件的密封
	1）投标文件必须密封，投标人应将投标文件正本、副本标明“正本”“副本”的字样，并在密封件启封处加盖公章；
2）投标人在投标时请另外准备“开标一览表（两份）、法定代表人授权书原件（一份）、电子u盘（将投标文件盖章版pdf版本及word版本共同保存在U盘中）”单独密封入一个信封，做唱标记录用；
3）所有密封封面上应注明投标人名称、项目名称、项目编号、包号（如有）和“请勿在X年X月X日X时X分（开标时间）之前启封”字样。

	18 
	样品
	☑不提交
□提交
样品数量：/
样品密封要求：（明标/暗标，不同的评审办法，密封要求有所区别，根据实际情况调整）
样品递交截止时间：/
样品递交地点：/

	19 
	现场踏勘
	☑不组织
□组织
集中踏勘时间（签到时间）： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分（建议一般是采购文件获取截止后的2个工作日）
集中踏勘地点（签到地点）：
联系人：代理机构人员
联系电话：代理机构人员的电话
如供应商需要现场踏勘请在上述集中踏勘时间内携带盖公章版法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证原件进行现场踏勘和签到。资料不全或迟到或逾期视为放弃现场踏勘，采购人不再组织踏勘，请勿自误。
无论是否参与踏勘，均视同认可上述内容！

	20 
	代理服务费
	根据采购人和招标代理机构签署的委托代理协议书约定：
1）代理服务费：√由中标人支付 □由采购人支付
2）支付标准：采购代理服务费计算方式及金额按以下规定执行：依据《国家计委关于印发〈采购代理服务费收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号），以中标价为基数，按基准费率的 70% 计取。
每个项目代理服务费不足￥4000.00元（大写：人民币肆仟元整）按￥4000.00元（大写：人民币肆仟元整）计。每个项目代理服务费的收取最高限价为￥80000.00元（大写：人民币捌万元整）。
3）按√货物类 服务类 工程类收取。
银行账户信息：
开户名称：中创恒梦工程咨询有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司武汉电力支行
帐    号：42050186530800000662

	21 
	接收质疑函的方式
	接收质疑函的方式：加盖公章的纸质文件（如时间较紧张，可以先将其PDF版文件发至本文件第一章中代理机构联系人邮箱并将其纸质文件随后送达，代理机构接收质疑文件时间以纸质文件或PDF版文件先送达时间为准），请将其word版文件发至本文件第一章中代理机构联系人邮箱以便于回复。
联系人：田丽
联系电话：027-87820788
通讯地址：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦48楼4805、4806室
提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日起7个工作日内提出。
投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
其他具体质疑相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
采购人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
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	是否专门面向中小企业采购
	非专门面向中小企业的项目
专门/部分专门面向中小企业的项目
专门/部分面向中小企业采购标的内容：/
专门/部分面向中小企业采购预算金额：/
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	价格扣除比例
	√货物类 服务类 □工程类 
1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予比例扣除，价格扣除比例为：10%（货物服务10%-20%）
2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予比例扣除，价格扣除比例为：4%（货物服务4%-6%）
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	所属行业
	根据工信部统计局发改委财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。（参考《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）结合项目需求拟定）
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	★政府采购强制节能产品（如有）
	节能产品名称：    /        
依据的标准：       /       
认证机构名录：      /      
供应商对上述产品须提供以上国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（合格有效时间内的）或网络查询截图（见本须知前附表第26项）并参考第六章格式要求填写《节能、环境标志产品品目清单及认证机构》）。
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	采购节能和环保产品政策
	按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）文件执行。
如投标人所投产品符合以上文件的政策支持，须提供产品认证证书（合格有效时间内的）和节能产品查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）/环境标志产品查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）查询结果截图。
经评标委员会审核确认投标人所投产品符合以上政府采购政策的，给予该项所投产品所占价格的1%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
上述政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。同一项目包内的节能产品价格扣除只对属于节能产品政府清单内的非强制类产品进行，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。
同时被认证为节能产品和环境标志产品的不重复享受价格扣除。
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	其他
	1.除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前三年或前五年，以此类推。如：递交投标文件时间为  年  月  日，则“近三年”是指  年  月  日至  年  月  日。
2.本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。
3.投标人须知前附表中，“”代表选中，“”代表未选中。

	
	
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面（含数据电文形式）说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。具体详见第四章 评标方法、步骤及标准《投标报价合理性审查程序表（如启动）》。
前述合理的时间指的是评标委员会向投标人提出书面要求后30分钟内。
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	支持本国产品
	☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
□不适用
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	国产产品价格扣减

	既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。
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（一）总则
1、 适用范围
本招标文件适用于本次公开招标中所述项目的采购。
2、 定义
2.1. “采购人”：本次招标的采购人见《投标人须知前附表》。
2.2. “招标代理机构”：本次招标的招标代理机构为中创恒梦工程咨询有限公司。
2.3. “投标人”：投标人是响应招标并且符合下列资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
1） 符合具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2） 符合《投标人须知前附表》《（一）资格审查表》规定的相应条件。
3） 如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。
2.4.“中标人”是指经评标委员会评审推荐，采购人授予合同的投标人。
3、 工程、货物及服务
3.1. “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。
3.2. “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
3.3. “服务”是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他政府采购对象。
4、 投标费用
4.1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担该费用。
4.2. 代理服务费：中标人须在收到中标通知书时向招标代理机构支付服务费。服务费相关规定见《投标人须知前附表》。
（二）招标文件
5、 招标文件的构成
5.1. 招标公告（代投标邀请书）
5.2. 投标人须知
5.3. 采购需求
5.4. 评标方法、步骤及标准
5.5. 合同书格式
5.6. 投标文件格式
5.7. 附件（图纸、清单、技术资料等）（如有）
5.8.采购过程中由招标代理机构发出的澄清和修正文件
6、 招标文件的澄清
6.1.投标人获取招标文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应通知招标代理机构补全或更换，否则风险自负。
6.2.投标人要求对本招标文件进行澄清的，均应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向招标代理机构或采购人提出，提疑截止时间见《投标人须知前附表》。招标代理机构对于符合澄清要求的，将以书面形式给所有获取投标文件的投标人予以答复（答复中不包括问题的来源），投标人收到答复后应在24小时内以书面形式向招标代理机构予以确认。
6.3.投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为同意。
6.4.澄清的内容是本招标文件的组成部分，当招标文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
7、 招标文件的修改
7.1.采购人、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改后的内容是招标文件的组成部分，采购人或者招标代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向招标代理机构予以确认。
7.2.当招标文件、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
7.3.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
（三）投标文件
8、 投标的语言和计量单位
8.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。
8.2. 除非招标文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。
9、 投标文件的构成（包含但不限于此）
9.1.投标函；
9.2.开标一览表；
9.3.分项报价表；
9.4.法定代表人授权书/法定代表人身份证明书；
9.5.总公司授权书（适用于为分公司/分所获取采购文件并参与投标的情形）
9.6.与本次招标有关的资格证明文件；
9.7.投标人的资格声明；
9.8.采购内容响应、偏离说明；
9.9.中小企业声明函（如有）；
9.10.关于符合本国产品标准的声明函(如适用）
9.11.关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函【如适用】
9.12.相关承诺书（或书面声明等）及其他文件。
10、 投标文件编制
10.1. 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受招标代理机构、采购人对其中任何资料进一步核实的要求。
10.2. 投标人应认真阅读招标文件中所有内容，并对本招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
10.3. 投标人应完整地按本招标文件的要求提交所有资料，并按要求的格式填写规定的所有内容，如未规定格式的，相关格式由投标人自定。
10.4. 投标人在编制投标文件时应注意本次招标对多包投标的规定，规定见《投标人须知前附表》，无相应内容可填项的，应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字，但不应少于或删除。
10.5. 投标人应当对投标文件进行不可拆卸的装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由投标人承担。
11、 投标报价
11.1. 投标人的报价须包含与本项目有关的所有费用。符合本项目招标文件《第三章 采购需求》中报价要求。投标币种：人民币。
11.2. 投标报价应包括国家规定的各项税金，以及为完成招标要求所包括的所有风险和费用。
11.3. 投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其他原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。但投标人不得以低于其成本的价格进行报价。若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本等的书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.4. 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标总价中。
11.5. 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标将被视为无效投标。
11.6. 投标人所报的投标价在合同执行过程中原则上是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
12、 备选方案
12.1. 是否接受备选方案见《投标人须知前附表》。
12.2. 本次招标若接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。评标时仅对主选方案评议。如果投标人提供两个以上备选方案或未注明主选方案，其投标将被拒绝。
12.3. 本次招标不接受备选方案的，若在投标文件中提交了备选方案，其投标将被视为无效投标。
13、 联合体投标
本次招标是否允许联合体投标见《投标人须知前附表》。允许联合体投标的，联合体投标应满足的要求详见《投标人须知前附表》。
14、 投标人应当提交的资格证明文件
14.1. 投标人应提交证明其有资格参加投标，且信誉良好的证明文件，具体见《投标人须知前附表》、第四章《（一）资格审查表》。
14.2. 除本须知14.1.要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
14.3. 证明材料仅限于投标人单位本身，母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料，但投标人单位兼并的企业的材料可作为证明材料。
15、 证明投标内容符合招标文件要求的文件和招标文件规定的其他资料
15.1.证明投标内容符合招标文件要求的文件和招标文件规定的其他资料，如投标产品样本、使用保养说明书和图纸等技术资料、相应检测报告复印件等。
16、 投标保证金（如有）
16.1. 本投标文件是否要求递交投标保证金及保证金金额、接受保证金的帐户信息、递交方式、递交时间、查询方式等详见《投标人须知前附表》。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
16.2. 本招标文件要求递交投标保证金的，投标保证金作为投标文件的组成部分。凡未按规定递交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。
16.3. 投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期一致。
16.4. 投标人为联合体的，应由联合体中牵头人交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
16.5. 保证金的退还：终止招标并已经收取投标保证金的项目，我公司在终止公告发布后5个工作日内，退还所收取的投标保证金。我公司在中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内不计利息原额退还，或将由代理机构转给采购人转为本项目的履约保证金。
16.6. 投标人有下列情形之一的，采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
3）无正当理由中标人不与采购人签订合同的或不按招标文件规定递交履约保证金的；
4）投标人与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
6）本招标文件规定的其他情形。
17、 投标有效期
17.1. 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，本次招标投标有效期见《投标人须知前附表》，投标人承诺的投标有效期不足的，其投标将被视为无效投标。
17.2. 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购人及招标代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期满后将不再有效。
18、 投标文件的装订、签署和数量
18.1. 投标人递交的投标文件包括正本、副本、完整的电子文档及单独提供的投标函、法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、开标一览表。本次招标投标人提交投标文件的正、副本和电子文档的数量见《投标须知前附表》。
每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”，投标文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的投标函、法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、开标一览表与投标文件正本不符的，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。
18.2. 投标文件应该编制目录和页码。建议双面打印。正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，投标文件中应提交《法定代表人授权书》。投标人为自然人由投标人本人签字并附身份证明。
18.3. 投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的格式”中规定的要求进行签字或盖章。
18.4. 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或委托代理人在旁边签字方才有效。
18.5. 投标文件应当采用不可拆卸的方法装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由投标人承担。
（四）投标文件的递交
19、 投标文件的密封、盖章和标记
19.1. 投标人应将投标文件正本、副本标明“正本”“副本”的字样，并封装完好。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
19.2. 注明投标人名称，并在封袋（盒）骑缝处加盖投标人公章。
19.3. 注明投标项目名称、项目编号、包号（如有）“请勿在X年X月X日X时X分（开标时间）之前启封”字样。
19.4. 如果封袋（盒）未按上述要求密封、加写标记或标注不清，采购人对误投或过早启封概不负责。未按上述规定提交的投标文件，一切后果由投标人负责。
19.5. 要求在投标时提交样品的，有关提交及退还样品的相关规定见《投标人须知前附表》。
20、 投标文件送达地点及投标截止时间
20.1. 投标截止时间是招标文件中规定的送达、提交投标文件的最后时间，在截止时间后提交的投标文件，采购人、招标代理机构将拒收。本次招标的投标文件送达地点及投标截止时间见《第一章 投标邀请书》。
21、 迟交的投标文件
21.1. 在投标截止时间以后送达的投标文件，不论何种原因，招标代理机构将拒收并原封退回。
22、 投标文件的修改和撤回
22.1. 在投标截止时间之前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人需要补充、修改或者撤回投标文件时，应以书面形式通知采购人、招标代理机构。补充、修改的内容是投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
22.2. 投标人在投标截止时间至投标有效期期满这段时间，不得修改或撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。
22.3. 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
（五）开标与评标
23、 开标
23.1. 招标代理机构在《投标人须知前附表》中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请采购人和投标人法定代表人或其委托代理人参加，可邀请政府采购监管部门、监察等有关单位代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。
23.2.开标时，由投标人代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封并唱标。
23.3.招标代理机构做好开标记录，开标记录在开标后由出席开标会议的各投标人代表签字证明。开标记录将存档备查。
24、 评标委员会的组成和评标方法
24.1.评标由采购人按照政府采购有关规定组建的评标委员会负责，评标委员会专家成员依法从湖北省财政厅政府采购专家库中随机抽取。评标委员会的组成见《投标人须知前附表》。
24.2.评标委员会设组长1名，由评标委员会全体成员共同推选产生。评标委员会组长负责组织评标活动，与其他评委有同等表决权。
24.3.评标委员会将按照本招标文件规定的评标方法进行评标，评标采用的评标方法见第四章“评标方法、步骤及标准”。招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者招标代理机构说明情况。
24.4.评审委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。
25、 资格审查
25.1.开标结束后，采购人或者招标代理机构对投标人的资格进行审查。
25.2.合格投标人不足3家的，不得评标。
25.3.审查内容：是否符合第一章第二款的要求，并按本须知第14条提供完整合格有效的资格证明材料。
25.4.审查结果应由审查各方签字形成报告，并将结果通报至评标委员会。
26、 评标
26.1.评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，详见第四章“评标方法、步骤及标准”。
27、 澄清
27.1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28、 评标过程保密
28.1.凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，采购人、招标代理机构、监管人员、评标委员会及有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。
28.2.在评标期间，投标人试图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被否决，并承担相应的法律责任。
（六）定标与签订合同
29、 定标
29.1.招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
29.2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
29.3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标候选人为中标人。中标人确定方式见《投标人须知前附表》。
29.4.采购人或者招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的媒体上公告中标结果。
29.5.投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。质疑投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑办法见《投标人须知前附表》。采购人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。质疑投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。
30、 合同授予标准
采购人将把合同授予评审报告中推荐的中标候选人中排名第一的投标人，特殊情况按本须知第31.3.条的规定执行。
31、 签订合同
31.1.招标文件对履约担保有规定的，中标人应按规定办理履约担保。
31.2.招标代理机构将协助采购人与中标人签订政府采购合同。采购人与中标人应按招标文件要求和中标人的投标文件订立书面合同，合同不得超出招标文件和投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
31.3.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
31.4.采购人将在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。采购人将自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
32、 质疑提交
32.1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
32.2.投标人应知其权益受到损害之日是指：
32.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
32.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
32.2.3对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。
32.3.质疑书应当包括下列主要内容：
32.3.1质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
32.3.2被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
32.3.3质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
32.3.4质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；
32.4.提出质疑的日期；
32.4.1质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名盖章并加盖公章）；
32.4.2法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。
32.5.其他具体质疑相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）
32.6.不予受理的情形
投标人未按本章“质疑提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购代理机构不予受理。
（七）其他要求
33、 本招标文件解释权归采购人和招标代理机构所有。其他详见《投标人须知前附表》。
（八）适用法律
34、 采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。
[bookmark: _Toc31687][bookmark: _Toc1660]第三章 采购需求

[bookmark: _Toc30941][bookmark: _Toc8852][bookmark: _Toc1555]一、项目概况
本项目拟采购荧光光谱仪、紫外可见分光光度计、离心机、冷冻干燥机、多功能酶标仪、微波消解仪等实验室仪器设备，主要用于药学院药食安全检测实验室建设。项目建成后，将服务药物分析、生物分析、药食安全检测、样品前处理、仪器分析教学及研究生科研训练等工作，提升学院在药物质量评价、复杂样品检测、快速检测方法建立和科研平台共享方面的支撑能力。
[bookmark: _Toc28822][bookmark: _Toc3601][bookmark: _Toc14973]二、主要标的
	序号
	标的名称
	是否接受进口产品
	单位
	数量
	主要规格
	是否为核心产品

	1
	荧光光谱仪
	否
	台
	1
	详见“三、技术要求”
	否

	2
	紫外可见分光光度计
	否
	台
	1
	
	否

	3
	常温离心机
	否
	台
	1
	
	否

	4
	冷冻离心机
	否
	台
	1
	
	否

	5
	冷冻干燥机
	否
	台
	1
	
	否

	6
	多功能酶标仪
	否
	台
	1
	
	是

	7
	制冰机
	否
	台
	1
	
	否

	8
	密闭式智能微波消解仪
	否
	台
	1
	
	否

	9
	恒温恒湿培养箱
	否
	台
	1
	
	否

	10
	高压灭菌锅
	否
	台
	1
	
	否

	11
	红外成像相机
	否
	台
	1
	
	否

	12
	808nm激光器
	否
	台
	1
	
	否



[bookmark: _Toc15745][bookmark: _Toc7078][bookmark: _Toc1192]三、技术要求
（一）荧光光谱仪1台
1.功能要求：满足于产品使用功能及科研实验要求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：货物应严格执行国家有关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：详见商务要求。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	主要功能
	#
	可测荧光、磷光、磷光寿命，化学/生物发光；三维扫描；波长扫描；三维时间扫描；时间扫描测量；定量分析。
	是

	2
	灵敏度
	
	灵敏度：S/N ≥ 850(RMS)；
峰值噪声：S/N ≥15000（RMS)；
背景最低噪声：S/N ≥300( P-P)。
	否

	3
	荧光池最小样品量
	
	≤0.6mL（标准10mm方形样品池）。
	否

	4
	光源
	#
	≥150W连续氙灯光源1个。
	是

	5
	闪耀波长
	
	激发侧：≥300nm；
发射侧：≥400nm。
	否

	6
	测量波长
范围
	
	200～900nm（EX/EM）。
	否

	7
	光谱通带
	
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]激发侧：1～20nm多档可调；
发射侧：1～20nm多档可调。
	否

	8
	检测器
	#
	光电倍增管检测器。
	是

	9
	配套
	
	低温恒温槽1台（温度范围：-5～100℃ ，恒温精度：±0.1℃）。
	否



（2） 紫外可见分光光度计1台
1.功能要求：满足于产品使用功能及科研实验要求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：货物应严格执行国家有关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：详见商务要求。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	光学系统
	
	双光束，≥50W卤素灯和氘灯各1个。
	否

	2
	设定波长范围
	#
	185～1400nm。
	是

	3
	波长准确性
	
	±0.3nm（全波段）。
	否

	4
	波长重复精度
	
	±0.05nm。
	否

	5
	波长扫描速度
	#
	波长移动速度：≥14000nm/min；
最大扫描速度：≥4500nm/min。
	是

	6
	波长设定
	
	扫描开始波长和扫描结束波长能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位。
	否

	7
	谱带宽度
	
	0.1/0.2/0.5/1/2/5nm。
	否

	8
	杂散光
	
	NaI<0.01%T（220nm)，NaNO2< 0.01%T（340nm)。
	是



（3） 常温离心机1台
1.功能要求：满足于产品使用功能及科研实验要求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：货物应严格执行国家有关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：详见商务要求。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	最大相对离心力和转速
	
	离心力：≥21000×g；
转速：≥15000rpm。
	否

	2
	定时器范围
	
	10秒至9小时59分钟,可连续离心。
	否

	3
	加减速率
	
	≥9/9。
	否

	4
	角转子容量
	
	≥24×1.5/2mL定角转头，生物安全型。
	否

	5
	程序储存
	
	至少具有3个按键储存。
	否



（4） 冷冻离心机1台
1.功能要求：满足于产品使用功能及科研实验要求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：货物应严格执行国家有关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：详见商务要求。
4.各项指标要求：


	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	腔体结构
	
	主机内置排水结构，可防止离心机腔体内冷凝水积聚造成的腐蚀。
	否

	2
	最大相对离心力和转速
	
	离心力：≥21300×g；
转速：≥15000rpm。
	否

	3
	定时器范围
	
	10秒至9小时59分钟,可连续离心。
	否

	4
	角转子容量
	
	≥24×1.5/2mL。
	否

	5
	温控范围
	
	-10～40℃，即使在最高转速也可保持4℃。
	否

	6
	刹车功能
	
	具有刹车功能。
	否

	7
	其他功能
	
	具有瞬时离心按键和自动待机功能。
	否



（5） 冷冻干燥机1台
1.功能要求：满足于产品使用功能及科研实验要求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：货物应严格执行国家有关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：详见商务要求。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	冻干面积和捕水容量
	
	≥0.10(㎡)；≥3（kg/批）。
	否

	2
	冷阱最低温度
	
	≤-56℃(空载）。
	否

	3
	显示屏 
	
	不小于7英寸触摸液晶屏。
	否

	4
	控制系统
	
	冻干数据以Excel格式自动保存，可通过U盘导出，实现以实时曲线和历史曲线的形式查看。
	否



（6） 多功能酶标仪1台
1.功能要求：满足于产品使用功能及科研实验要求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：货物应严格执行国家有关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：详见商务要求。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	硬件功能
	
	模块化设计，功能模块任意组合工作；光吸收，荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立。
	否

	2
	分光系统
	
	四光栅光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0006%。
	否

	3
	微孔板兼容性
	
	1～384孔板，自动扫描并定义特殊规格板型,微量检测板。
	否

	4
	检测器
	#
	至少配置三个独立检测器：包含但不限于光吸收（紫外硅光电二极管）、荧光、发光。
	是

	5
	控温范围和振荡功能
	
	室温+5℃～42℃；线性和轨道振荡，振幅和时间可调。
	否

	6
	光吸收波长范围、扫描速度、波长带宽和准确性
	#
	200～1000nm；≤7sec（200～1000nm，≤1nm步进）；≤3.5nm；≤±0.5nm。
	是

	7
	检测线性范围和荧光光源
	
	0～4 OD，分辨率≤0.0001 OD；配置至少2个独立闪烁氙灯。
	否

	8
	荧光波长范围
	
	激发230～900 nm，发射280～900 nm，≤1nm可调（四光栅）。
	否

	9
	顶部和底部荧光检测限
	
	顶部：M/M≤0.5pM；
底部：M/M≤4pM。
	否

	10
	荧光测量范围
	
	≥7个数量级。
	否

	11
	化学发光波长范围和化学发光线性范围
	#
	370～700nm；≥9个数量级。
	是

	12
	多色滤光片
	#
	≥38个光谱滤光片。
	是

	13
	数据处理及软件
	
	安装数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式。
	否



（7） 制冰机1台
1.功能要求：满足于产品使用功能及科研实验要求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：货物应严格执行国家有关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：详见商务要求。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	制冰量和储冰量
	
	≥30kg/24h；≥20kg。
	否

	2
	保护装置
	
	具有缺水和冰满时自动保护功能。
	否

	3
	过滤装置
	
	配置1个净水滤芯，过滤自来水杂质。
	否



（8） 密闭式智能微波消解仪1台
1.功能要求：满足于产品使用功能及科研实验要求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：货物应严格执行国家有关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：详见商务要求。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	消解罐容量和腔体结构
	
	不少于6位100mL消解罐组件，全不锈钢腔体，至少三层涂层，自动感应防爆安全门。
	否

	2
	微波功率
	
	0～1000W任意调控。
	否

	3
	控温范围 
	
	室温～400℃，实时检测、控制并显示消解罐内的温度。
	否

	4
	压力监控系统
	#
	连续监测所有反应罐内的压力，当反应罐出现异常时，自动泄压并及时报警。
	是

	5
	冷却系统
	
	风冷系统，冷却到35℃时间≤20 min。
	否

	6
	赶酸仪处理量
	
	1～12个。
	否

	7
	赶酸仪温度范围
	
	室温+5℃～250℃。
	否



（9） 恒温恒湿培养箱1台
1.功能要求：满足于产品使用功能及科研实验要求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：货物应严格执行国家有关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：详见商务要求。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	温控和湿控范围
	
	5～50℃；50～90%RH。
	否

	2
	定时范围
	
	0～9999分钟。
	否

	3
	内胆尺寸
	
	≥345×400×500mm（D×W×H）。
	否



（10） 高压灭菌锅1台
1.功能要求：满足于产品使用功能及科研实验要求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：货物应严格执行国家有关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：详见商务要求。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	容积和材质
	
	≥28L；不锈钢，壁厚≥2.0mm。
	否

	2
	灭菌温度
	
	50～126℃。
	否

	3
	灭菌时间
	
	最大可设置范围：1～999min。
	否

	4
	工作压力
	
	≥0.14MPa。
	否

	5
	安全配置
	
	具有锁盖联动装置，防干烧保护功能和漏电保护装置。
	否



（11） 红外成像相机1台
1.功能要求：满足于产品使用功能及科研实验要求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：货物应严格执行国家有关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：详见商务要求。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	红外分辨率
	
	≥160×120。
	否

	2
	数码变焦
	
	1～6倍。
	否

	3
	测温范围
	
	-20～350℃。
	否

	4
	显示屏和像素
	
	不小于5英寸电容屏；≥1000万可见光像素。
	否

	5
	显示模式
	
	支持双视融合画中画。
	否



（12） 808nm激光器1台
1.功能要求：满足于产品使用功能及科研实验要求。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：货物应严格执行国家有关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：详见商务要求。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	波长
	
	808±3nm。
	否

	2
	输出功率
	
	0～2W可调。
	否

	3
	工作温度和存储温度
	
	20～35℃；0～50℃。
	否

	4
	光纤长度
	
	不小于1m。
	否

	5
	控制方式 
	
	旋钮调节功率+按钮控制激光开关。
	否


说明：
①重要性可用“★”“#”表示，“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。具体指标要求里另有规定按指标要求执行。填写“否”的提供技术参数偏离表响应，若有明确的证明材料要求的，以该要求为准。
4、 [bookmark: _Toc17149][bookmark: _Toc23708][bookmark: _Toc30552]商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	供货期
	
	自签订合同之日起60日内。

	2
	质保期
	
	验收合格之日起所有硬件3年或以上免费保修，10年内软件免费升级，终身维护。

	3
	包装和
运输
	

	中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的厂家原包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家市场监督管理总局的规定。运输方式由中标人自行决定，运输费用由中标人承担（如属于政府采购范围内的项目，还需满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)）。

	4
	服务标准/售后服务要求
	
	所有硬件3年或以上免费保修，10年内软件免费升级，终身维护；质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后 24  小时内响应到场， 48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经中标人 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作中标人未能按时交货，采购人有权退货并追究中标人的违约责任。本合同项下设备质保期依检修期期限而延长。质保期届满后，如采购人需要中标人继续提供维修服务，由采购人中标人双方另行协商。维修服务的联系人是  xx  ，联系电话：  xx  。

	5
	培训要求
	
	（1）中标人需提供现场操作培训，培训内容包括但不限于：设备操作使用和保养、设备安全注意事项、设备简易故障排除等，保证操作人员能够独立操作。
（2）场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。

	6
	验收标准
	
	1.中标人在仪器设备抵达2周前书面通知采购人货物安装所需条件，采购人在仪器设备抵达安装1周前准备好安装条件，以利设备的正常安装调试。
2.在货物交接后5个工作日内，中标人对仪器进行安装调试。调试完毕并提供各项培训后，采购人对该设备组织验收。中标人需对采购人验收提供必要的技术支持。
3.验收内容包括但不限于：（1）型号规格、数量、外观质量；（2）设备组件及所附技术资料；（3）设备精度、功能、性能等参数指标测试结果。
4.中标人设备不符合合同文件以及相关产品技术标准要求的，采购人有权退货。

	7
	付款条件（进度和方式）
	
	中标人在与采购人签订合同前，应向采购人支付合同总价款的10%作为履约保证金，中标人完成培训并经采购人验收合格之日起满6个月后，如无质量问题可申请无息返还中标人。中标人送货安装、调试，并经采购人验收合格，采购人凭合同、发票、资产入账单等报销材料一次性向中标人付清合同总价款（如属于政府采购范围内的项目，还需满足《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》）。

	8
	交货地点
	
	中南民族大学药学院指定地点，货物交付之前毁损灭失的风险由中标人承担。

	9
	其他
	
	[bookmark: _GoBack]中标人提供的设备必须是全新的设备，正规进货渠道（包括零部件、配件）；中标人提供的设备必须合理包装以保证能保护货物在安装调试完成前不受外力影响而损坏。中标人负责设备的安装和调试工作并负责提供设备的全套附属资料。中标人参加由采购人组织的设备最终验收。经验收不合格的，中标人应重新提交符合国家标准、行业标准和采购人招标文件要求的新设备，中标人承担由此产生的一切费用和相应的违约责任。














[bookmark: _Toc32205][bookmark: _Toc1983]第四章 评标方法、步骤及标准
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规和规章的规定，确定以下评标方法、步骤及标准。
[bookmark: _Toc8986][bookmark: _Toc9653]一、评定办法前附表
[bookmark: _Toc6031][bookmark: _Toc25880]（一）资格审查表
	序号
	资格要求
	审查内容

	1 
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（1）企业应提供“营业执照”；
（2）事业单位应提供“事业单位法人证书”；
（3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件；
（4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”；
（5）自然人应提供自然人身份证明。

	2 
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	由投标人对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
（1）投标人是法人的，应具有上一年度（2024年度或2025年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。
（2）有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。

	3 
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。

	4 
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	由投标人对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
（1）投标人依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；
（2）投标人依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；
（3）投标人为其他组织或自然人的，也应满足以上要求；
（4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据；
（5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据；
（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。

	5 
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。

	6 
	法律、行政法规规定的其他条件
	由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。

	7 
	落实政府采购政策需满足的资格要求：
	本项目为非专门面向中小微型企业采购。

	8 
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动
	由投标人在《投标函》中声明

	9 
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
	由投标人在《投标函》中声明

	10 
	未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	以采购人和采购代理机构在投标截止日参加政府采购活动前三年内的结果为准：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单）。采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。








（2） [bookmark: _Toc18174][bookmark: _Toc24606]符合性审查表
	序号
	项目
	评审标准

	1
	符合性审查标准
	按照招标文件规定要求签署、盖章；

	
	
	按招标文件要求进行报价；

	
	
	投标文件有效期满足招标文件规定；

	
	
	投标文件中未附有采购人不能接受条件；

	
	
	投标文件满足招标文件★要求（如有）；

	
	
	投标文件满足招标文件商务、技术等实质性要求；

	
	
	投标人未出现招标文件中规定无效的其他条款；

	
	
	投标人未有下列任一情形：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；

	2
	评定办法
	详见《评分细则》

	[bookmark: _Toc15212]3
	初步审查合格的投标人所投核心产品共有3种或以上数量品牌的，按照本文件第四章的规定执行；初步审查合格的供应商所投核心产品共有不足3种数量品牌的，本项目作废标处理。



[bookmark: _Toc26624][bookmark: _Toc12592]（三）投标报价合理性审查程序表（如启动）
	序号
	内容

	1
	评标委员会按照本章的规定，对投标人投标报价合理性进行评审和判断时，适用本附表所规定的办法。

	2
	启动报价合理性评审工作的前提条件：
同时满足下列两项条件，评标委员会应当启动并进行本章所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：
2.1投标人的投标文件在本章规定的资格审查、符合性审查阶段，不存在无效投标的情形；
2.2投标人的投标报价低于其他通过资格审查、符合性审查的投标人报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场规定的时间内（30分钟内）提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。

	3
	澄清、说明或补正：
评标委员会对投标报价合理性有疑问的，启动“澄清、说明或补正”程序，发出问题澄清通知，要求投标人进行澄清和说明并提交有关证明材料。

	4
	判断投标报价是否合理：
采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形的。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，供应商应在40分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商未在规定时间内递交以上证明材料的视为自行放弃。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。



[bookmark: _Toc13005][bookmark: _Toc29097]二、评标方法
本次评标采用综合评分法（百分制），即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以得分高低依次排序。
总分（100分）=（一）价格部分分值+（二）技术部分分值+（三）商务部分分值
其中：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格部分分值为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；
其他分值按评分细则计算。

[bookmark: _Toc12361][bookmark: _Toc3119]三、评标步骤
采购人或招标代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人进行资格审查。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。
（一）投标文件初审
1、资格性审查
采购人或招标代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，具体评审因素详见《（一）资格性审查表》。
2、符合性检查
评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，具体评审因素详见《（二）符合性审查表》。
（二）澄清有关问题
评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能低于成本价报价进而影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供不低于成本价报价书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三）投标报价修正（如有）
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（四）比较与评价
评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评审因素详见《评分细则》，本项目评分保留小数点后两位。本项目采用综合评分法，最低报价不作为中标的唯一依据。对未取得中标资格的单位，采购人和招标代理机构有权不做任何解释。
（五）推荐中标候选人名单
中标候选人数量3家。评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
（六）编写评标报告
评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

4、 [bookmark: _Toc10250][bookmark: _Toc974]评分细则（请对照下表制作详细的评分索引表）
	评标项目
	评标分项
	分值
	子项目及分值

	

价格部分 （45分）
	投标报价
	45
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重（45%）。
注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	
商务部分 （2分）
	类似业绩
	2
	近三年（投标截止时间往前推算36个月,以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每个得0.5分，最多得2分。
以提供的加盖公章的有效合同(至少应提供甲乙双方页、供货清单页、盖章部分等关键页)为证明材料。提供合同资料不全或者证明材料模糊、不清晰的不得分。

	技术部分（53分）
	技术参数
	33
	完全满足采购文件技术参数要求得33分；
带#号参数20.2分（共计10项）每负偏离一项扣2.02分；
无标识参数12.8分（共计64项）每负偏离一项扣0.2分。
技术部分的证明文件要求填写“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。具体指标要求里另有规定按指标要求执行。填写“否”的提供技术参数偏离表响应，若有明确的证明材料要求的，以该要求为准。
备注：投标人应如实填写《采购需求响应、偏离说明表》中技术部分。复制采购文件技术要求作为实际响应数据或投标响应数据无对应支持（支撑、佐证）文件的或漏项，技术响应将视为未提供证明材料,该指标项按负偏离处理。参数需列出证明文件予以佐证，未予以佐证视为不响应。

	
	供货方案
	4
	根据投标人提供的供货方案进行综合评分：
评审内容：
（1）进度保障措施（2分）
（2）产品质量保障措施、性能情况（2分）
评审标准：
（1）内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目契合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。）
（2）方案合理可行。（是指：方案内容具备可操作性，符合实际操作。）
上述每项评审内容满足一项评审标准的得1分，全部满足的得2分。均不满足不得分。对2项评审内容进行打分，此项满分4分。

	
	安装调试方案
	4
	根据投标人提供的安装调试方案进行综合评分：
评审内容：
（1）安装工具、安装方法、安装投入的设备等（2分）
（2）安装质量保证方案，未按时完成安装调试的具体违约处罚措施（2分）
评审标准：
（1）内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目契合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。）
（2）方案合理可行。（是指：方案内容具备可操作性，符合实际操作。）
上述每项评审内容满足一项评审标准的得1分，全部满足的得2分。均不满足不得分。对2项评审内容进行打分，此项满分4分。

	
	技术培训
	4
	针对投标人提供的培训方案进行综合评分：
评审内容：
（1）培训主要内容（2分）
（2）培训效果、培训人员（2分）
评审标准：
（1）内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目契合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。）
（2）方案合理可行。（是指：方案内容具备可操作性，符合实际操作。）
上述每项评审内容满足一项评审标准的得1分，全部满足的得2分。均不满足不得分。对2项评审内容进行打分，此项满分4分。

	
	售后服务方案
	8
	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分：
评审内容：
（1） 质保期内售后服务方案，定期维护等（2分）
（2） 质保期过后的维修收费方案（2分）
（3）完善的售后服务体系，有专职协调人员、技术保障服务人员、售后服务人员（2分）
（4）响应时间、特殊紧急情况的应急处理（2分）
评审标准：
（1）内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目契合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。）
（2）方案合理可行。（是指：方案内容具备可操作性，符合实际操作。）
上述每项评审内容满足一项评审标准的得1分，全部满足的得2分。均不满足不得分。对4项评审内容进行打分，此项满分8分。

	合计
	100
	



[bookmark: _Toc30239][bookmark: _Toc1516]第五章 合同书
[bookmark: _Toc31199]（注：下述合同书为参考模板，最终与采购人实际签订合同为准。）
中南民族大学设备购销合同（国产设备）
合同编号：
甲方：中南民族大学
乙方：XX公司
依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方同意向乙方购买中南民族大学药学院荧光光谱仪等仪器采购，项目编号：ZCHM-202606-132/HM-B-2026-006事宜达成如下协议：
第1条 产品名称、规格、数量、单价、总价、生产厂家：
	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	生产厂商

	1
	
	
	
	
	
	
	

	合计含税金额（人民币）大写：            元整（¥     .00）

	以上清单由用户签字确认：


注：详细规格及技术方案等补充说明材料见合同附件，如有后续选购附件、维修配件及耗材等优惠条件，也一并附后。
第2条 交货时间：签订合同后     个日历天内。
第3条 交货方式、地点：交货地点：中南民族大学x号楼xx接收人xxx（手机号）。货物交付之前毁损灭失的风险由乙方承担。
第4条 包装和运输：供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的厂家原包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家市场监督管理总局的规定。运输方式由乙方自行决定，运输费用由乙方承担（如属于政府采购范围内的项目，还需满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)）。
第5条 结算方式、时间及地点：乙方在与甲方签订合同前，应向甲方支付合同总价款的10%作为履约保证金，乙方完成培训并经甲方验收合格之日起满6个月后，如无质量问题可申请无息返还乙方。乙方送货安装、调试，并经甲方验收合格，甲方凭合同、发票、资产入账单等报销材料一次性向乙方付清合同总价款（如属于政府采购范围内的项目，还需满足《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》）。
第6条 质量技术标准：设备必须符合国家标准和行业标准或技术协议，以及甲方招标文件要求达到的技术标准。
第7条 乙方对质量负责的条件及期限：质保期为验收合格后  x  年（以甲方按照第八条内容出具书面验收文件次日起算），质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后  x  小时内响应到场，  x 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 x 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。本合同项下设备质保期依检修期期限而延长。质保期届满后，如甲方需要乙方继续提供维修服务，由甲乙双方另行协商。维修服务的联系人是  xx  ，联系电话：  xx  。
第8条 验收标准、方法、地点及期限：
（一）乙方在仪器设备抵达2周前书面通知甲方货物安装所需条件，甲方在仪器设备抵达安装1周前准备好安装条件，以利设备的正常安装调试。
（二）在货物交接后五个工作日内，乙方对仪器进行安装调试。调试完毕并提供各项培训后，甲方对该设备组织验收。乙方需对甲方验收提供必要的技术支持。
（三）验收内容包括但不限于：（1）型号规格、数量、外观质量；（2）设备组件及所附技术资料；（3）设备精度、功能、性能等参数指标测试结果。
（四）乙方设备不符合合同文件以及相关产品技术标准要求的，甲方有权退货。
第9条 甲、乙方责任与义务：
（一）甲方责任与义务：按合同规定和付款程序及时间向乙方支付合同价款。
（二）乙方责任与义务：乙方提供的设备必须是全新的设备，正规进货渠道（包括零部件、配件）；乙方提供的设备必须合理包装以保证能保护货物在安装调试完成前不受外力影响而损坏。乙方负责设备的安装和调试工作并负责提供设备的全套附属资料。乙方参加由甲方组织的设备最终验收。经验收不合格的，乙方应重新提交符合国家标准、行业标准和甲方招标文件要求的新设备，乙方承担由此产生的一切费用和相应的违约责任。所述违约责任参照第十条第（一）款的规定执行。
第10条 违约责任：
（一）乙方违约责任：乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定，甲方有权退货及收回已付货款，并由乙方支付合同总价款5%的违约金。乙方逾期未交付设备的，需向甲方每日偿付合同总价款0.5%的违约金，逾期超20日，甲方有权解除合同（如招投标文件或程序中有相关条款，可依相关条款执行，具体内容列入附件）。
（二）甲乙双方因战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家地方政策的重大变化等不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
第11条  合同争议的解决方式：本合同在执行过程中发生的争议，由甲乙双方书面协商解决；也可在甲方所在地工商行政部门调解；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第12条  其他：
（一）本合同的所有附件具有与本合同同等法律效力。
（二）本合同自双方签字盖章之日起生效。
（三）本合同一式六份，甲方执五份，乙方执一份。
（四）合同附件：招投标技术参数及配置清单 

	甲方（签章）：中南民族大学
	乙方（签章）：

	地址：武汉市洪山区民族大道182号
	地址：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户行：中国银行武汉东湖新技术开发区分行104521003300
	开户行：

	账号：572957528409
	账号：

	日期：        年    月    日
	日期：          年    月    日


----（以下为空白部分）----


附件：
1.产品配置清单如下：
	序号
	设备名称
	配件/模块
	型号规格
	数量
	备注

	1
	
	*****
	*****
	*****
	

	
	
	*****
	*****
	*****
	

	
	
	*****
	*****
	*****
	

	
	
	*****
	*****
	*****
	

	
	
	*****
	*****
	*****
	

	
	
	*****
	*****
	*****
	

	2
	
	
	
	
	


2.产品具体参数如下：
(1)
(2)
……















[bookmark: _Toc18473][bookmark: _Toc26600][bookmark: _Toc30771][bookmark: _Toc22190][bookmark: _Toc535815712][bookmark: _Toc175543112]第六章 投标文件格式
（以下投标文件格式仅供参考，投标人应实质性响应招标文件要求）


封面：

投标文件


（正本/副本）


项目编号：                  
项目名称：                  





投标人名称：           
日期：    年    月    日



[bookmark: _Toc11067][bookmark: _Toc24945][bookmark: _Toc27572][bookmark: _Toc7912][bookmark: _Toc31388]目录
（略）
[bookmark: _Toc2449][bookmark: _Toc29255][bookmark: _Toc13209][bookmark: _Toc11680][bookmark: _Toc1929][bookmark: _Toc10530][bookmark: _Toc14355][bookmark: _Toc28844]资格、符合性部分导读表
项目名称：                           
项目编号：                           
	资格审查自查表

	资格要求
	填写具体响应情况
	填写证明投标文件响应招标文件要求的证明材料所在页码

	1、具有独立承担民事责任的能力
	
	

	2、……
	
	

	3、……
	
	

	……
	
	

	
	
	

	符合性审查自查表

	1、
	
	

	2、
	
	

	3、
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、本导读表请按第一章第二款资格要求、内容逐条响应填写。第一章第二款资格要求具体解释及所需提供的证明材料详见第四章评标方法、步骤及标准《（一）资格审查表》；
2、符合性审查内容详见第四章评标方法、步骤及标准《（二）符合性审查表）。
[bookmark: _Toc6763][bookmark: _Toc20607][bookmark: _Toc28952][bookmark: _Toc1300][bookmark: _Toc4188][bookmark: _Toc18548][bookmark: _Toc30818][bookmark: _Toc24671][bookmark: _Toc16107][bookmark: _Toc25652][bookmark: _Toc7035][bookmark: _Toc20250][bookmark: _Toc29777]评分导读表
项目名称：                           
项目编号：                           
	条款号
	评分因素
	评分标准
	响应情况
	对应页码
	备注

	商务部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	技术部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	价格部分
	
	
	
	
	


注：1、请按招标文件第四章评分细则逐条填写响应内容，并填写响应内容及相关证明材料及所在页码
格式1  [bookmark: _Toc22348][bookmark: _Toc26604][bookmark: _Toc25764][bookmark: _Toc18123][bookmark: _Toc17759][bookmark: _Toc10660][bookmark: _Toc7849]投标函
采购人和招标代理机构：
根据贵方为（项目名称、项目编号）招标采购的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本1套及副本4套：
1. 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件；
2. 资格证明文件；
并进行如下承诺声明：
1.我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
2.我公司在本投标文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；
3.我公司在本投标文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；
4.其他承诺：（如有的话，可自行填写）；
同时我方宣布如下：
1. 所附《开标一览表》中规定的应提交和交付的服务投标报价为详见《开标一览表》。
2. 将按招标文件的约定履行合同责任和义务。
3. 已详细审查全部招标文件及补充通知等文件（如果有的话），我们完全理解并对此无异议。
4. 本投标文件的有效期自开标之日起共90个日历日。
5.同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请按如下地址邮寄或传真：
地    址：                            
电    话：                            
电子函件：                            
投标人代表：姓名、职务（印刷体）      
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：         
投标人名称（盖章）：                     
时间：    年    月    日

格式2  [bookmark: _Toc18994][bookmark: _Toc15962][bookmark: _Toc10342][bookmark: _Toc2954]开标一览表
项目名称：                            
项目编号：                            
	投标人名称
	

	投标报价
	小写：￥                 元
大写：人民币             

	供货期
	

	质保期
	

	投标申明
	



法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：         
投标人名称（盖章）：                     
时间：    年    月    日
说明：
1、所有价格均系用人民币大小写表示，单位为元，精确到小数点后二位。投标人投标报价超过预算金额/最高限价均为无效响应。
2、此表应按“投标人须知”的规定密封标记，两份开标一览表、一份法定代表人授权书（原件）和电子u盘（将投标文件盖章版pdf版本及word版本共同保存在U盘中）一同密封单独提交，做唱标记录用。

[bookmark: _Toc14991]3、报价应按照第三章采购需求中报价要求报价。
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格式3  [bookmark: _Toc175543115][bookmark: _Toc25825][bookmark: _Toc2924][bookmark: _Toc25107][bookmark: _Toc11888][bookmark: _Toc26828][bookmark: _Toc7363][bookmark: _Toc15897][bookmark: _Toc2853][bookmark: _Toc13974][bookmark: _Toc28083][bookmark: _Toc24566][bookmark: _Toc536337720][bookmark: _Toc14746]分项报价表（表格格式根据采购需求自拟，以有利于项目实施和报价和评审的原则拟定即可）
项目名称：                           
项目编号：                           
	序号
	货物名称
	型号和规格
	制造商名称
	是否进口
	国别和产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	小写：￥      （大写：人民币      ）



法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：         
投标人名称（盖章）：                            
时间：    年    月    日
说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后二位。
2、分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。
3、投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请自行增加填写，并作详细说明。

格式4  [bookmark: _Toc17419][bookmark: _Toc15471]报价范围以外的备品备件、耗材/服务价格表
报价范围以外的备品备件、耗材/服务价格表
项目名称：                   
项目编号：                   
	序号
	备品备件、耗材/服务名称（厂家、规格型号、产地）
	单价
	质保期外每年所需数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1.币种单位与《报价一览表》一致，单位为“元”。
2.投标人应提供投标范围以外的备品备件/服务价格表，如无此项则可不提供。本表报价不含在投标总报价中。
3.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。




法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：         
投标人名称（盖章）：                            
时间：    年    月    日
格式5  [bookmark: _Toc15119][bookmark: _Toc32201]法定代表人（负责人）授权书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自    年    月    日至    年    月    日止。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（负责人）身份证明

投  标  人：                           （加盖公章）
法定代表人（负责人）：                         （签字或盖章）
身份证号码：                                   
委托代理人：                                   （签字或盖章）
身份证号码：                                   
日      期：    年    月    日

	粘贴被授权人、法定代表人身份证（正反面）：




格式6  [bookmark: _Toc32348][bookmark: _Toc14795][bookmark: _Toc23940][bookmark: _Toc25449][bookmark: _Toc6075][bookmark: _Toc27252][bookmark: _Toc16511]法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：                                     
单位性质：                                       
地    址：                                       
成立时间：                                       
经营期限：                                       
姓    名：                性别：                 
年龄：                    职务：                 
系                  （投标人名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。


投标人名称：（加盖公章）         
日      期：    年    月    日

	附：法定代表人（负责人）身份证复印件



格式7  [bookmark: _Toc28794][bookmark: _Toc19940][bookmark: _Toc24196][bookmark: _Toc7585][bookmark: _Toc32077][bookmark: _Toc3548][bookmark: _Toc6579]总公司授权书（适用于为分公司/分所获取采购文件并参与投标的情形）

（采购人和招标代理机构）：
本授权书声明：注册于（总公司/总所单位地址）的（总公司/总所单位名称），授权（分公司/分所单位名称），以本公司名义参加（项目名称、项目编号）投标，对于该公司在参与此项目产生的任何法律、经济后果，本公司愿意承担相应的法律责任。
授权有效期限从    年    月    日起至    年    月    日止。




授权总公司/总所（加盖公章）：                     
法定代表人（签字或盖章）：                  
被授权分公司/分所（加盖公章）：                   
                 签发日期：      年    月    日


格式8  [bookmark: _Toc13419][bookmark: _Toc24677]与本次招标有关的资格证明文件
（按第一章申请人的资格要求、第四章“评标方法、步骤及标准”（一）资格审查表提供证明文件）


格式9  [bookmark: _Toc13056][bookmark: _Toc23873][bookmark: _Toc19998][bookmark: _Toc478][bookmark: _Toc259][bookmark: _Toc12697][bookmark: _Toc6274]采购内容响应、偏离说明表
项目名称：                            
项目编号：                            
	技术部分

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明及证明材料所在页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	商务部分

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明及证明材料所在页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


[bookmark: _Toc8505][bookmark: _Toc20712]说明：投标人应对招标文件第三章“采购需求”，逐条说明所提供货物∕服务已对招标文件的技术规格相关内容、商务要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格相关内容、商务要求条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物∕服务的具体参数值。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：                
投标人名称（盖章）：                            
时间：    年    月    日
格式10  [bookmark: _Toc24721][bookmark: _Toc24751][bookmark: _Toc18207][bookmark: _Toc575][bookmark: _Toc18511]其他
本文件应包括如下内容：
1. 招标文件要求投标人须提交的其他资料；（如有）
2. 投标人认为需加以说明的其他内容。（如有）

（参考评分细则及采购内容）


法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：                
投标人名称（盖章）：                            
时间：    年    月    日
格式11  [bookmark: _Toc12044][bookmark: _Toc25352][bookmark: _Toc20925]
拟投入本项目的人员一览表
项目名称：                          
项目编号：                          
	序号
	姓名
	在本项目中担当职位
	年龄
	从业经历
	证书（含编号）
	其他

	1
	
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	
	技术负责人
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



格式12  [bookmark: _Toc25282][bookmark: _Toc6940][bookmark: _Toc21024][bookmark: _Toc22635][bookmark: _Toc820][bookmark: _Toc28679][bookmark: _Toc13398][bookmark: _Toc15472][bookmark: _Toc22878][bookmark: _Toc9688][bookmark: _Toc5028]投标人的资格声明
1．名称及基本情况：
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照（招标代理机构）要求出示有关证明文件。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：                
投标人名称（盖章）：                            
时间：    年    月    日


格式13  [bookmark: _Toc2354][bookmark: _Toc29630]类似项目业绩一览表及证明文件
项目名称：                            
项目编号：                            
	序号
	完成时间
	项目名称
	服务内容
	甲方名称
	联系人
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表应附项目合同或验收报告，合同中需附关键页复印件。（根据评分细则要求提供证明材料）
2、投标人只填写相关标的的情况，其他无关项目不需填写。
3、本表如不足填写，投标人可自行添加。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：                
投标人名称（盖章）：                            
时间：    年    月    日


格式14  [bookmark: _Toc14135][bookmark: _Toc12441]承诺书格式

[bookmark: _Toc465861154]无重大违法记录声明
采购人和招标代理机构：
我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：
1.我方因违法经营被追究过刑事责任；
2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。
我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、中标所引起的一切法律后果。
特此声明！

[bookmark: _Toc27204][bookmark: _Toc25994]法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：                
投标人名称（盖章）：                            
时间：    年    月    日

[bookmark: _Toc22510][bookmark: _Toc13393]投标人书面声明
采购人和招标代理机构：
我公司承诺已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。”
特此声明。

附件：投标人股东名录及所占股份比例（格式自拟）



法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：                
投标人名称（盖章）：                            
时间：    年    月    日

承诺函
采购人和招标代理机构：

（投标人名称）参加“（项目名称、项目编号）”的采购活动，我公司郑重承诺，所有的投标文件内容和资格证明文件内容都是真实有效的，无变造、伪造、借用或冒用他人资质等材料的情况。如在核实中发现真实情况与投标文件、资格证明文件不符的，或有借用或冒用他人资质等材料的情形，承诺自动废标和放弃中标资格。否则采购人保留上报财政部门并对投标人追究所有法律责任的权利。
承诺中标后，签订合同前如采购人有需要，本单位无条件将资格证明文件原件、评分细则响应内容、各项证明材料原件送达采购人处。如有提供虚假材料等其他违反相关法律法规的情形。承诺本单位自愿接受学校、相关监管部门按照相关法规政策给予处罚，承担一切法律后果。


法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：                
投标人名称（盖章）：                            
时间：    年    月    日
格式15  [bookmark: _Toc9898][bookmark: _Toc452107577][bookmark: _Toc14060][bookmark: _Toc29751][bookmark: _Toc23495][bookmark: _Toc1335][bookmark: _Toc13241][bookmark: _Toc9302]中小企业声明函（如有）
本公司/（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司/（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                   
日期：    年    月    日
注：1、根据工信部统计局发改委财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：           
2、请按照划型标准填写属于哪种企业类型（中型或小型或微型企业）

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：中标/成交人为中小企业的，将会依法公告其《中小企业声明函》。请投标人如实填写。
参照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc29812][bookmark: _Toc29745][bookmark: _Toc28564]附：工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）
	各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。























残疾人福利性单位声明函（如有请提供）

[bookmark: _Toc7158][bookmark: _Toc29543]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：                          
投标人名称（盖章）：                          
时间：    年    月    日
备注：请仔细核查附注相关要求，如不属于残疾人福利企业，可直接删除上述声明函内容，并直接声明本单位不属于残疾人福利企业。
附注：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
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格式16  [bookmark: _Toc3458][bookmark: _Toc18469][bookmark: _Toc16579][bookmark: _Toc19303][bookmark: _Toc30951]节能、环境标志产品品目清单及认证机构（请提供）
项目名称：               
项目编号：               
1）节能产品
	序号
	设备名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	认证机构
	认证证书所在页码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	
	
	
	


2）环境标志产品
	序号
	设备名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	认证机构
	认证证书所在页码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	
	
	
	



特别说明：1、投标人应将所投产品中属于节能、环境标志产品分别列入上表中，并提供相关证明文件（包括但不限于所投该产品的有效节能产品认证证书和提供所投产品型号在中国政府采购网节能产品认证查询结果截图（查询链接：http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）、所投该产品的有效环境标志认证证书或提供所投产品型号在中国政府采购网环境标志认证查询结果截图（查询链接：http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）），未填写本表或证明资料不全的不享受节能环保政策。
2、 本项目政府采购强制节能产品：（如有请补充）






格式17  关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件【如适用】、关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函【如适用】。
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日  

备注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式18  [bookmark: _Toc16079]关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函【如适用】

注：1.承诺函格式自拟
2.供应商根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号要求，对符合本国产品标准的产品成本之和占比做出相应承诺，本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。





中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
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